## Sheet1
消毒设备一批采购清单
序号 | 标的名称 | 数量 | 计量单位 | 参数要求
1 | 常温低速离心机 | 1 | 台 | 1．带脱帽器，84孔； 2．离心机外尺寸不大于75cm×60cm(长×宽)； 3．水平离心机，可设置离心力及转数。至少提供400g、1500g相对离心力，离心转数800-3500r/min； 4．技术参数符合JJG326-2006转速标准装置检定规程； 5．提篮要求：需脱帽采血管尺寸13/75mm、13/100mm。
2 | 可视喉镜 | 2 | 台 | 1.整机由显示屏和镜片支架部件两部分组成，整机具有拍照录像、数据存取功能； 2.显示屏≥3.2寸，像素（PIX ）≥720*480且翻转角度满足：垂直0º～110º，水平0º～270º； 3.喉镜片摄像头与镜片前端的最高垂直距离≤35mm±5%； 4.一次性使用喉镜片：可插入镜片长度：108mm±5%，角度：42°，渐缩型镜片前端厚度：12.5mm±5%（一起招标配套一次性使用喉镜片，镜片需挂网）； 5.配套PCTG材料一次性使用喉镜片； 6.观察视角：60º±15%，摄像的视场边缘与镜尖采用相切设计； 7.摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥150Lux； 8.分辨率≥7.87LP/mm； 9.镜片支架部件与显示屏采用直插式定位珠定位结构方式连接； 10.短手柄设计，握持舒适，具有特殊防雾技术； 11.镜片支架部件防水等级：IPX7； 12.存储空间：32G,可存储照片数量＞10万张，照片格式为JPG，视频格式为：AVI，像素为1088*720； 13.内置可充电式电池，充电时间：＜3小时,持续放电时间：＞3.5小时； 14.镜片支架部件可消毒灭菌方式：低温等离子、过氧乙酸、过氧化氢、邻苯二甲醛、戊二醛，使用年限：不低于6年或不少于戊二醛3000个周期。
3 | 自动上车担架及平台 | 5 | 台 | 1.担架由高强度的铝合金制成； 2.不需要任何控制把手就能自动上下车； 3.担架面可分离，有锁定装置； 4.PVC防水海绵床垫，靠背角度在0°-75°自由调节； 5.仅需一人轻松完成上车过程； 6.上车后可由固定装置锁在车厢底上； 7.轮子尺寸：￠125mm宽面橡胶轮； 8.自重≤50kg； 9.承重≥250kg； 10.配不锈钢担架平台，含上车翻板。