## Sheet1
采购需求
序号 | 产品名称 | 规格要求
1 | 洗手液 | 用于普通病房洗手用。1.产品的微生物学指标(菌落数、霉菌和酵母菌总数、耐热大肠菌群、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌等)、有害物质(汞、铅、砷、镉、甲醇、二噁烷等)限值要求应符合《化妆品安全技术规范》等相关要求。
2 | 免洗手消毒凝胶 | 用于普通病房手卫生。1.卫生行政部门批准用于手消毒的消毒剂。2.杀灭微生物指标应符合《手消毒剂通用要求》（GB29750-2020）卫生手消毒要求。3.产品有效期应不低于12个月；4.产品启用后的使用有效期应符合使用说明书的要求。
3 | 一次性使用避光注射器 | 主要用于临床科室避光药物泵入。1、50毫升、一次性使用、无菌、带针，避光外套的透光率应符合相关规定。2、产品材质应为非聚氯乙烯（PVC）等和避光药物不相容的材质。
4 | 血糖测试干片（干化学法） | 用于定量检测人体毛细血管或静脉全血中葡萄糖的浓度。
1.国家药品食品监督管理总局盖章的说明书或注册证里面有明确注明可以用于临床医护人员在临床医疗机构中监测糖尿病患者。
2.中华人民共和国医疗器械注册证明确说明为干化学法。
3.血糖仪器具备联网功能，适配医院现有血糖管理系统，能对接现有胰岛素泵和动态血糖检测设备。
5 | 一次性刨削刀 | 1、外科手术中对人体骨组织和（或）软组织的刨削处理。
2、一次性刨削刀由内刨刀和外刨刀构成，内刨刀和外刨刀主要由刀头、刀杆和接口三部分组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。
3、需要完全适配手术动力装置（重庆西山 DK-ENT-MP）使用
6 | 人工血管 | 用途：可与人工血管Vascular Grafts-2设备专用耗材美国戈尔/S0604匹配，可作为血管修补物以替代或设置病变血管旁路、治疗血管闭塞性或动脉瘤疾病、外伤、透析或用于其他血管手术。可用于肾病科行动静脉人工内瘘人工血管成形术或人工血管桥接转流术
产品由膨体聚四氟乙烯（ePTPE）制成，直径6mm，血管总长度40cm
具有良好的延展性，提高血管与吻合口一致性，长度可剪裁，蒸汽灭菌，一次性使用。
7 | TO型生物制片透明剂 | 1.无毒性
2.酸价（mgKOH/g)≤0.8
3.折光率1.4580-1.4700
4.25℃以上可与95℃酒精互溶，能溶解石蜡和封固树胶
5.适用于病理科组织及切片的透明，为组织脱水及切片染色
8 | 一次性使用无创脑电传感器 | 产品由电极片、导线和连接器组成，电极片由泡棉、导电液、海绵和触针组成，导线由柔性线路板，连接器为ABS材料。用于患者麻醉监测脑部循环氧合
9 | 防粘连外科补片 | 适用：切口疝、脐疝、造口旁疝、腹壁缺损、隔疝。
组成：不可吸收的聚丙烯基片和可吸收的防粘连聚丙交-己内酯膜层灌注而成。
要求：
1.均匀分布的引流孔。
2.5mm的可吸收裙膜。
3.2-3mm轻量大网孔聚丙烯基片。
4.接近生理特性的延展度（30%）。
5.具备标记，易辨别补片的方向.
6.规格：10*15cm 和15*20cm
10 | 一次性使用鼻氧管 | 由进氧接口，氧气软管，调节环，鼻塞（或面罩），固定夹（端），调节环挂绳，转换接头（如需），出气管，出气接口等组成，鼻氧管与输氧系统连接，供重症1型呼吸衰竭和轻症2型呼吸衰竭患者吸入可调节浓度和流速氧气。用于吸氧时氧源与吸氧者之间的氧气直接输送或湿化后输送。
要求：1.尺寸：高流量气切型氧气软管长度250±10mm，内径10±1mm。氧接头应符合YY1040.1-2015中规定的22mm圆锥接头的要求。鼻塞型氧气软管长度2.1m。
2.连接强度：吸氧管和各部件连接处的连接强度应能达到15N静拉力不断裂或松动。
3.物理性能：焊接处无泄漏。吸氧管应通畅，并能在正常氧气压力（0.4MPa）下保证不少于15L/分的氧流量通过。
4.初始污染菌数应 ≤ 20 cfu/g。
| 连发施夹器和钉夹 | 主要用于各种腹腔手术夹闭血管、胆囊管，如腹腔镜胆囊切除、肝切除及胰十二指肠切除等。
要求：
产品为钛合金，长度10mm和12mm