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	全自动血液细胞分析仪1
	1.检测原理：血细胞分析仪采用半导体激光流式细胞术结合核酸荧光染色的多维分析技术、鞘流电阻抗法；HGB采用环保型无氰试剂；CRP、SAA检测采用胶乳增强免疫散射比浊法。
▲2.单台仪器检测速度：CBC+DIFF≥110个样本/小时；CBC+DIFF+RET≥80个样本/小时；CBC+DIFF+CRP/SAA≥100个样本/小时；CBC+DIFF+CRP+SAA≥60个样本/小时。
3.单台仪器检测参数：可提供血细胞分析报告参数≥38项（含NRBC参数）、体液分析报告参数≥7项。
▲4.血小板检测具备鞘流阻抗法、光学法（荧光染色）、特异性血小板检测通道（PLT-F）检测等，并可转换。
▲5.样本用量：末梢全血检测CBC+DIFF+CRP用血量≤37μL，末梢全血检测CBC+DIFF+RET+CRP+SAA用血量≤40μL。
6.配套质控物与校准物：原厂配套的NMPA注册质控物和校准物，包括三种浓度水平的体液质控物和网织红质控物，校准物包括五分类血常规校准品、网织红（RET）校准品等。
▲7.具备末梢血全自动检测，支持静脉全血和末梢血样本同时批量上机检测，均支持样本自动混匀。
8.低值模式：具有专用低值检测模式，通过自动增加计数粒子数量来保证检测结果的准确性，同一模式可同时实现低值白细胞与低值血小板检测。
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	全自动血液细胞分析仪2
	1.检测原理：血细胞分析采用半导体激光、核酸荧光染色法和流式细胞技术, CRP、SAA检测采用胶乳增强免疫散射比浊法。 
2.检测参数：可提供血常规报告参数≥35项（不含散点图和直方图）、血常规研究参数≥25项，提供Hs-CRP、FR-CRP参数。
▲3.样本用量：静脉全血CBC+DIFF+RET模式≤40μL、微量全血CBC+DIFF+CRP模式≤35μL。
4.检测模式：至少具有CBC+DIFF、RET、CBC+RET、CBC+DIFF+RET、CBC+CRP、CBC+DIFF+CRP、CBC+DIFF+SAA等全血检测模式。
▲5.进样模式：支持静脉全血和微量血样本全自动批量进样。
6.测试速度：静脉全血CBC+DIFF+RET模式≥65个样本/小时、CBC+DIFF+CRP模式≥85个样本/小时、CRP模式≥105个样本/小时、CRP+SAA模式≥70个样本/小时。
▲7.具有超出线性范围的高值SAA样本自动稀释重测功能。
8.一管血可实现血常规与CRP、SAA联检，后续可扩展PCT及IL-6等免疫荧光检测项目。
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	全自动凝血分析仪
	1.检测原理：采用光学凝固法、免疫比浊法、发色底物法进行检测。
▲2.单机最大速度：检测速度PT≥ 445T/h，DD检测速度≥ 445T/h
▲3.试剂位≥70，冷藏位≥44个，其中冷藏试剂位具有全盘搅拌功能。
▲4.加样针（包含样本针和试剂针）≥4，综合针及试剂针具有立体防撞、液面感应以及温度自动补偿功能。
5.检测波长≥4个，至少包括405nm、660nm、800nm三个检测波长。
▲6.可实现APTT纠正试验自动化。
▲7.加样针：加样针（包含样本针和试剂针）≥5根；
8.样本位≥200，采用自动进样器连续加载进样，且样本位置自动识别。
9.独立的试剂装载区，实时在线更换试剂，不暂停测试不降速。
10.设备标配闭盖穿刺功能，无需拔盖直接穿刺进样。
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	粪便分析处理系统
	1.化学或免疫学指标：隐血免疫（Hb/Tf）双联、便隐血（FOB）、轮状病毒和腺病毒、幽门螺旋杆菌、钙卫蛋白检测，可扩展其他检测项目。
2.单机检测速度≥60个标本/小时。
3.待检区容纳标本数≥40个，轨道式进样
4.镜检原理:流动石英计数池或一次性计数板。
5.自动化：原始管上机，全程自动化操作，无需人员值守，无需直接接触标本。
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	全自动尿液有型成分分析系统
	1.工作原理：干化学（光电比色，通过试纸条上试剂块尿液中生化成分反应产生的颜色变化，测定尿液中生化成分的含量）、有形成分（流动细胞术显微成像）、电导率（尿液中电解质溶液的导电能力）、浊度（散射法）、颜色（RGB三原色）、比重（折射法）
2.有形成分报告参数数量：（手动+自动）≥46项；其中仪器自动识别≥29项 ；
3.样本容量：常规样本位≥60个；
4.13.检测速度：单测尿有形120个/小时，单测干化学240个/小时，联合测试120个/小时。
5.样本处理：无需处理直接上机，支持穿刺进样
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	全自动流水线处理系统
	★1.系统在线连接一套化学发光免疫分析仪接口，一套生化分析仪接口，可直接增加分析模块提升检测通量，无需预留端口，仪器接口可拓展。
▲2.整套系统的开盖、轨道传输及机械臂的各种运动等全部采用全电动驱动模式，非压缩空气驱动模式，无需空气压缩机。
3.流水线系统需具备样本投入、自动离心、自动开栓、样本收纳等功能模块，通过传输轨
道将功能模块和分析仪器连接，共同构成自动化样本处理系统。
4.进样单元最大处理能力：≥800样本/小时。
▲5.在线连接的各个分析单元之前需具备单独的大容量标本缓冲单元，最大样本缓冲能力：≥150样本，避免造成通道的堵塞。
6.具备独立的样本收纳单元，最大处理能力：≥800样本/小时。
7.系统所有工作单元均有原厂防护罩，物理隔绝样本和工作人员的接触，以确保生物安全和防止来自环境的污染。
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	全自动化学发光免疫分析仪
	▲1.检测原理：非酶参与的磁微粒直接化学发光技术。
2.检测速度：单模块≥600测试/小时，综合测速≥1200测试/小时。
▲3.大容量样本进样单元，样本位≥480个，支持原始管上机及随时加载。
▲4.首个出结果时间：最快≤12分钟。
5.最小检测模块在机冷藏试剂位≥40个，支持不停机更换试剂。
▲6.拓展项目：需支持系统性红斑狼疮、抗磷脂综合征、自免肝、I型糖尿病、血管炎、类风湿关节炎等自免相关测试项目。
7.可一次性装载≥2999个反应杯，支持随时倾倒式装载，反应杯不足报警提醒功能。
8.模块化组合，可同时支持≥4个同模块级联拓展。
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	全自动生化分析仪
	1. ★1.处理能力：单模块比色法≥2000测试/小时。▲2.独立电解质分析模块，单个离子速度≥900测试/小时。
2. 3.试剂通道：可同时测定项目≥100个，试剂位有冷藏功能，保障机上稳定性。
3. ▲4.反应杯：采用半永久使用UV塑料杯，兼顾检测精度与运行成本。
4. 5.轨道式进样方式，同时进样数≥300管，在线连续，批量进样。
5. 6.最小反应体积≤80μL。
6. ▲7.搅拌系统：采用超声波搅拌方式，可最大限度消除搅拌所带来的交叉污染。
7. ▲8.恒温系统：采用主流循环水浴控温方式，精度可达37.0±0.1℃。
8. 9.支持血浆、血清、胸水、腹水、脑脊液、尿液等多种检测标本，支持以原始采样管、普通样本杯、微量样品杯混合方式上机检测。
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	全自动特定蛋白分析仪
	▲1.分析原理：采用分光光度法和免疫散射比浊法双方法学。
2.单机检测速度≥200测试/小时。
3.试剂位≥30个带冷藏功能试剂位，试剂类型自动识别，实时提醒试剂状态。
4.样品位≥50个，轨道式进样，支持静脉采血管、尿液管穿刺取样，360°条码扫描。
5.可检测尿微量白蛋白(mALB)、血清胱抑素C、转铁蛋白、免疫球蛋白G亚型、α2-巨球蛋白、α1-微球蛋白、β2-微球蛋白、视黄醇结合蛋白、游离Kappa轻链、游离Lambda轻链、肌酐、中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白（NGAL）等30余个项目。
6.样本种类：全血、血清、血浆、尿液、脑脊液等均可上机检测。
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	全自动糖化血红蛋白分析仪
	★1.测定方法：高效液相色谱法（HPLC）
2.样本类型：静脉血、末梢血，无需稀释直接上机检测。
3.样本位：≥50个。
4.测定时间：全程≤2分钟。
5.重复性CV ：≤2%。
6.进样方式：双进样模式，10*10原始管批量进样，微量末梢血直接吸取。
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	全自动荧光免疫分析仪
	1.轨道式进样，可多样本、多项目同时检测，≥9 个试剂卡位。
▲2.检测项目：CK-MB、cTnI、NT-proBNP、FABP、MYO、NGAL、LP-PLA2、AMH、CRP、SAA、hs-cTnI、D-Dimer、SAA、hs-cTnT、BNP、MPO、PCT、IL-6、25-OH-VD、S-100、HbA1c、hs-CRP、CK-MB+cTnI+MYO、SAA+CRP、DD+cTnI、PGI+PGII、G17 等 。
3.稀释方式：自动稀释，稀释液内置，稀释位1个，根据试剂需要设置任意稀释比；清洗液或稀释液不足报警。
4.清洗方式：自动清洗, 加样针自动清洗,不需要TIP头耗材，携带污染率小于十万分之一； 
5.复性：CV≤5% 
6.样本类型：全血、末梢全血、血清、血浆及尿液等。
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	全自动免疫印迹分析仪
	★1.检测原理：免疫印迹法。
2.检测项目：肌炎、过敏原、抗核抗体、自身免疫性肝病、自身免疫性血管炎、自身免疫性糖尿病、自身抗体筛查等多项检测。
▲3.仪器能全自动完成印迹法的加样、孵育、洗涤、加液、膜条干燥、结果扫描分析、结果输出保存操作。
▲4.样本位：≥50人份，支持原始管上机。
5.同盘检测项目数：过敏原≥2个项目，自身抗体≥3个项目。
6.加样系统具备液面探测和堵针检测功能。
7.样模块：具备自动进样功能，仪器自动识别样本条码。
▲8.干燥模块：仪器具备自动干燥膜条功能，减少自然风干时间和吸水纸带来的误差。
9.扫描分析模块：CCD拍照，自动判读。
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	试剂卡孵育器
	1.用途:用于特定试剂卡的孵育(抗人球检测卡-不规则抗体筛查)。
2.工作原理:通过加热空气浴方式提供37°C的定时孵育环境，供试验使用。
3.单次最大载量:24张卡。
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	医用离心机
	1.用途:用于离心血型卡。
2.工作原理:通过离心将试剂卡中的凝集及未发生凝集的红细胞分开，从而保证结果的准确性。
3.单次最大载量:12张卡。
4.离心机参数可根据需求调整设置。
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	细菌测定仪
	1.鉴定原理：双岐矩阵法和传统比色\比浊法结合。
2.运行环境：Windows系统。主机一体化结构：计算机系统、显示系统、鉴定药敏读板系统为一体化结构。
3.药敏种类：含临床上常用共计200余种，根据每年最新CLSI标准进行药敏分析MIC，能够报告MIC和S、I、R敏感度，药敏测试卡可根据用户需要灵活配置。 
▲4.支原体鉴定+计数：鉴定解脲脲原体和人型支原体2种，共计12种抗菌素，可测定支原体浓度。
5.性病STD分析管理系统：可分析包括各种性病的检测及统计分析报告，有利于对各种性病的监测。
6.测试卡组合多元化：有生化鉴定/药敏复合卡、单一生化鉴定卡、药敏测试卡及定量的MIC卡,支原体鉴定药敏测试卡。
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	全自动血培养仪
	1.检验原理：本系统采用均质光学增强检测技术。培养瓶底部的光学传感器受细菌产生的代谢物质激发产生光学变化，光强度随着细菌数量的增加而不断增强。系统根据光强度变化趋势判断有无微生物生长。
2.标本位：单舱室瓶位数≥120，操作更便捷。
▲3.信号采集：每瓶位≥4组光源，同时对感受器进行信号采集，提高准确率，缩短报阳时间。
4.操作界面：中文界面，电脑界面瓶位图形化显示，培养过程曲线显示。
5.检测时间：每隔10分钟仪器自动对每份标本检测一次并记录，同时生成曲线。
6.培养曲线：标本培养生长曲线全程动态实时显示，多种报警计算模式，精确分析判断结果。
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	纯水机
	1.产水量：产水量≥ 80L/H。
2.内毒素、细菌去除率不低于99.9%；溶解盐去除率不低于99%。
3.反渗透膜采用医用级反渗透膜，保证出水稳定及高效。
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	UPS电源
	▲1.采用工频型UPS，220V输入输出，容量不低于20kVA/16kW。
2.UPS主机须满足YD/T 1095-2018《通信用交流不间断电源（UPS）》标准要求。
3.UPS主机具备各种保护与报警功能，包括：输出短路保护、输出过载保护、、电池电压低保护、输出过欠压保护、风扇故障告警。
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